## Sheet1
NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
JELENGRADSKA 1, 44317 POPOVAČA
OIB: 76024026802
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 45/25
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA EKG HOLTER SNIMAČ
Red. br. | Opis predmeta nabave tehnička specifikacija minimalnih zahtjeva koje mora udovoljiti uređaj | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE | Obavezno označiti markerom i rednim brojem, te upisati broj stranice gdje se u navedenoj ponudi, tehničkoj specifikaciji proizvođača (Katalog i/ili Potvrda i/ili Upute za rukovanje) točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje traženih tehničkih karakteristika
Programski paket holtera
Proizvođač:
Model i tip:
1 | Programski paket za očitanje, analizu i interpretaciju holtera EKG-a i holtera tlaka
2 | Automatska analiza 24-satnog holtera EKG-a u roku od 90 sekundi
3 | 99,9 % točnosti detekcije otkucaja
4 | Mogućnost generiranja izvještaja
5 | Predlošci ( templates ) za uređivanje
6 | Kreiranje izvještaja moguće podesiti po želji korisnika
7 | Napredna analiza otkucaja
8 | QT analiza
9 | ST analiza
10 | Mapa s prikazom šumova i smetnji
11 | Min/max čitač srčane frekvencije
12 | Analiza srčane varijabilnosti ( HRV time-domain )
13 | Mjerenje otkucaja
14 | Puni prikaz cijele snimke
15 | Analiza atrija
16 | Trenutna detekcija atrijalne fibrilacije
17 | Analiza promjena srčanog ritma
18 | Napredno uređivanje predloška sa superimpozicijom/ preklapanjem
19 | Analiza i interpretacija holtera tlaka
Snimač holtera EKG-a
Proizvođač:
Model i tip:
20 | Dimenzije max. 90x70x20 mm
21 | Težina max. 150 gr., bez baterija
22 | 2 tipke za upravljanje uređajem i označavanje događaja
23 | Sučelje: Bluetooth, microUSB
24 | Zaslon: OLED
25 | Provjera kvalitete signala pomoću indikatora amplitude
26 | EKG pojačalo: min. 15 bita
27 | Frekvencija uzorkovanja: 32.000 Hz
28 | Vrijeme snimanja: do 14 dana
29 | Frekvencija snimanja: min. 250 Hz
30 | Pacijent kabel. 5 ili 7 žilni; automatska detekcija tipa kabela
U ______________________________, dana ______________ g.
_____________________________
Ponuditelj: